TEKNİK ŞARTNAME
Üç Fazlı Enerji Kalitesi Analizörü (4 Gerilim / 4 Akım Kanallı)
Bu şartname, güç, enerji, harmonik ve geçici olayların sahada ölçülmesi ve kaydedilmesi, önleyici veya düzeltici bakım ile tesisat enerji etüdü amacıyla kullanılacak, üç fazlı portatif enerji kalitesi analizörünün teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz üç fazlı güç, enerji, harmonik ve şebeke bozulmaları analizörü olacaktır.
1.2.	Kanal sayısı en az 4U / 4I olacaktır.
1.3.	Giriş sayısı en az 5V / 4I olacaktır.
1.4.	Ekran 148 mm köşegenli, ¼ VGA 320 x 240 TFT renkli ekran olacaktır.
1.5.	Vektör gösterimi otomatik olacaktır.
1.6.	Cihaz 27'den fazla dil desteğine sahip olacaktır.
1.7.	Cihaz EN 50160 Ed02 raporlarını destekleyen IEC 61000-4-30 uyumlu ölçüm yapacaktır.
1.8.	Cihazda uzman modu bulunacaktır.
1.9.	Cihaz tüm parametreleri, geçici rejimleri, alarmları ve dalga biçimlerini eşzamanlı olarak yakalayıp kaydedecektir.
1.10.	Cihaz bağlanan akım sensörlerini otomatik olarak tanıyacak ve farklı tipte akım sensörlerinin birlikte kullanılabilmesine olanak tanıyacaktır.
1.11.	Cihazda kalkış akımı (Inrush) ölçümü fonksiyonu bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI (1)
2.1.	Gerilim ölçümü (TRMS AC+DC) en az 2 V – 1,000 V aralığını kapsayacaktır.
2.2.	Gerilim oranı en az 500 kV'a kadar ayarlanabilecektir.
2.3.	Cihaz 1 A - 1,000 Aac aralığında akım ölçebilen akım sensörleri ile uyumlu olacaktır.
2.4.	Cihaz esnek akım sensörü (Rogowski) veya küçük çaplı esnek akım sensörü ile en az 100 mA - 10,000 Aac aralığında ölçüm yapabilecektir.
2.5.	Cihaz 1 A - 1,300 Aac/dc aralığında akım sensörleri ile uyumlu olacaktır.
2.6.	Cihaz 50 mA - 100 Aac/dc aralığında akım sensörleri ile uyumlu olacaktır.
2.7.	Cihaz 50 A - 3,500 Aac / 50 A - 5,000 Adc aralığında akım sensörleri ile uyumlu olacaktır.
2.8.	Akım oranı en az 60 kA'e kadar ayarlanabilecektir.
2.9.	Frekans ölçümü en az 40 Hz – 69 Hz aralığını kapsayacaktır.
3. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI (2)
3.1.	Cihaz W (P), VA (S), var (Q, N, D), PF, DPF, cos ϕ ve tan ϕ güç değerlerini ölçecektir.
3.2.	Cihaz Wh, varh (Qh, Nh, Dh) ve VAh enerji değerlerini ölçecektir.
3.3.	Cihazda harmonik ölçümü bulunacaktır.
3.4.	THD ölçümü en az 0 - 50. derece ve faz bilgisini kapsayacaktır.
3.5.	Cihazda dengesizlik ölçümü bulunacaktır.
3.6.	Cihazda tepe değer ölçümü bulunacaktır.
3.7.	Cihazda flicker (titreşim) ölçümü Pst ve Plt olarak bulunacaktır.
3.8.	Cihaz en az 210 geçici olay kaydedebilecektir.
3.9.	Cihazda 10 dakikadan uzun süreli kalkış akımı (Inrush) modu bulunacaktır.
4. KAYIT, BELLEK VE HABERLEŞME
4.1.	Cihaz en az 40 farklı tipten 10,000 adet alarm kaydedebilecektir.
4.2.	Cihaz en az 50 ekran ve eğri yakalama kapasitesine sahip olacaktır.
4.3.	Cihaz USB haberleşme arayüzüne sahip olacaktır.
5. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
5.1.	Cihaz IEC 61010 standardına göre en az 1,000 V CAT III / 600 V CAT IV güvenlik kategorisine sahip olacaktır.
5.2.	Cihazın koruma sınıfı en az IP53 / IK08 olacaktır.
6. BESLEME
6.1.	Cihaz 9.6 V NiMH şarj edilebilir pil veya şebeke beslemesi ile çalışacaktır.
6.2.	Pil ile çalışma süresi en az 10 saat olacaktır.
7. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
7.1.	Boyutları en fazla 240 x 180 x 55 mm olacaktır.
7.2.	Ağırlığı en fazla 1.9 kg olacaktır.
8. GENEL HÜKÜMLER
8.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
8.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
8.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
8.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
8.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

