TEKNİK ŞARTNAME
Üç Fazlı Class A Enerji Kalitesi Analizörü
Bu şartname, şebeke kalitesinin uzaktan izlenmesi ile EN 50160 ve IEC 62749 uygunluk ölçümleri için kullanılacak, IEC 61000-4-30 Class A uyumlu üç fazlı enerji kalitesi analizörünün teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz IEC 61000-4-30 (Ed 4) Class A (Tam) uyumlu üç fazlı güç ve enerji kalitesi analizörü olacaktır.
1.2.	Cihazın girişleri izole gerilim/akım girişleri olacaktır.
1.3.	Cihazda gerçek zamanlı mod bulunacaktır.
1.4.	Cihazda güç modu ve enerji modu bulunacaktır.
1.5.	Cihazda taşıyıcı akım algılama modu bulunacaktır.
1.6.	Cihaz şebeke kalitesini uzaktan izleyebilecektir.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Gerilim girişi AC ve DC için en az 1000 V'a kadar olacaktır.
2.2.	Örnekleme gerilimde en az 400 ksps ve akımda en az 200 ksps olacaktır.
2.3.	Harmonik modu en az DC - 63. dereceyi kapsayacaktır.
2.4.	Ara harmonik modu en az 0 - 62. dereceyi kapsayacaktır.
2.5.	Cihazda dengesizlik modu bulunacaktır.
2.6.	Cihaz geniş bir akım sensörü yelpazesi ile uyumlu olacaktır.
2.7.	Cihaz EN 50160 ve IEC 62749 uygunluk ölçümlerini destekleyecektir.
3. KAYIT, BELLEK VE HABERLEŞME
3.1.	Cihaz trend kaydında en az 900 parametre kaydedebilecektir.
3.2.	Cihazda harmonik faz kaydı özelliği bulunacaktır.
3.3.	Cihaz en az 40 tip ve 20,000 adet alarm kaydedebilecektir.
3.4.	Cihaz en az 100 kalkış akımı (Inrush) yakalayabilecektir.
3.5.	Geçici olay sayısında maksimum sınır bulunmayacak, kayıt SD kart kapasitesi ile sınırlı olacaktır.
3.6.	Cihazda EN 50160 izleme modu bulunacak ve bu mod bilgisayar analiz yazılımı ile kullanılabilecektir.
3.7.	Cihazın SD kartına dışarıdan erişilebilecektir.
3.8.	Cihazda USB haberleşme bulunacaktır.
3.9.	Cihazda Ethernet bağlantısı bulunacaktır.
3.10.	Cihazda Wi-Fi bağlantısı bulunacaktır.
3.11.	Cihazda web sunucusu bulunacaktır.
3.12.	Cihazda USB bellek portu (Tip A) bulunacaktır.
4. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
4.1.	Cihaz IEC 61010 standardına göre en az CAT IV 1000 V güvenlik kategorisine sahip olacaktır.
4.2.	Cihazın koruma sınıfı en az IP54 olacaktır.
4.3.	Cihaz IEC 61557-12 ve IEC 62586 standartlarına uygun olacaktır.
5. BESLEME, MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
5.1.	Cihazda Li-ion pil kartuşu bulunacak ve pil ile çalışma süresi en az 8 saat olacaktır.
5.2.	Çalışma sıcaklığı en az 0 °C ile +40 °C aralığını kapsayacaktır.
5.3.	Boyutları (Y x G x D) en fazla 200 x 285 x 55 mm olacaktır.
5.4.	Ağırlığı en fazla 1.9 kg olacaktır.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
6.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
6.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
6.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
6.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

