TEKNİK ŞARTNAME
Fotovoltaik TRMS AC/DC Pens Ampermetre
Bu şartname, fotovoltaik tesislerde DC akım yokluğunun güvenle doğrulanması ve genel elektriksel ölçümler amacıyla kullanılacak TRMS AC/DC pens ampermetrenin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz fotovoltaik tesislerde kullanıma uygun TRMS AC/DC pens ampermetre olacaktır.
1.2.	Cihazın ekranı arka aydınlatmalı LCD olacak ve en az 10.000 nokta gösterecektir.
1.3.	Cihaz ekranda en az 1 ölçüm değeri gösterebilecektir.
1.4.	Cihazın ölçüm edinim yöntemi 12 bit AC/DC TRMS olacaktır.
1.5.	Cihazda otomatik ölçüm aralığı seçimi (autorange) bulunacaktır.
1.6.	Cihazda akım ve gerilim ölçümlerinde otomatik AC/DC algılama özelliği bulunacaktır.
1.7.	Cihazda kendi kendini denetleyen, DC akım yokluğunun güvenilir biçimde doğrulanmasını sağlayan DC akım ölçüm fonksiyonu bulunacaktır.
1.8.	Cihazda harici prob bağlantısı için adaptör işlevi bulunacaktır.
1.9.	Cihazda Min / MAX (100 ms) ve ΔREL (bağıl ΔX / fark ΔX/X) fonksiyonları bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Cihaz en az 0.25 – 1000 A AC akım aralığını (1500 A tepe) kapsayacaktır.
2.2.	Cihaz en az 0.25 – 1500 A DC akım aralığını kapsayacaktır.
2.3.	Akım ölçümünde en iyi doğruluk en fazla %1 L ± 3 nokta olacaktır.
2.4.	Cihaz en az 0.15 – 1200 V AC gerilim aralığını (1700 V tepe) kapsayacaktır.
2.5.	Cihaz en az 0.15 – 1700 V DC gerilim aralığını kapsayacaktır.
2.6.	Gerilim ölçümünde en iyi doğruluk en fazla %1 L ± 3 nokta olacaktır.
2.7.	Cihaz akımda en az 5.0 Hz – 2000 Hz frekans aralığını kapsayacaktır.
2.8.	Cihaz gerilimde en az 5.0 Hz – 20.00 kHz frekans aralığını kapsayacaktır.
2.9.	Cihaz en az 0.1 Ω – 99.99 kΩ direnç aralığını kapsayacaktır.
2.10.	Direnç ölçümünde açık devre gerilimi en fazla 3.6 V olacaktır.
2.11.	Direnç ölçümünde ölçüm akımı en fazla 550 μA olacaktır.
2.12.	Cihazda eşiği 1 ile 999 Ω arasında ayarlanabilen sesli süreklilik testi bulunacaktır.
2.13.	Cihazda diyot testi (yarı iletken eklemi) bulunacaktır.
2.14.	Cihaz K tipi termokupl ile en az -60.0 °C – +1000 °C (-76.0 °F – +1832 °F) sıcaklık aralığını kapsayacaktır.
2.15.	Cihazda motor kalkışı ve yük değişimi için kalkış akımı (aşırı akım) ölçümü bulunacaktır.
3. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
3.1.	Cihaz IEC/EN 61010-2-032 standardına göre en az 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III güvenlik kategorisine sahip olacaktır.
3.2.	Cihazın koruma sınıfı IEC 60529 standardına göre en az IP54 olacaktır.
4. BESLEME
4.1.	Cihaz 4 adet 1.5 V AA pil ile çalışacaktır.
4.2.	Cihazda otomatik kapanma özelliği bulunacaktır.
5. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
5.1.	Kavrama çapı en az 48 mm olacaktır.
5.2.	Cihazın boyutları en fazla 92 × 272 × 41 mm olacaktır.
5.3.	Cihazın ağırlığı en fazla 600 g olacaktır.
6. TESLİMAT KAPSAMI
6.1.	Cihazla birlikte Ø4 mm erkek banana fişli (açılı ve düz), 1.5 m uzunluğunda, CAT IV 1000 V – CAT III 1500 V 15 A PVC test kablosu seti teslim edilecektir.
6.2.	Cihazla birlikte yalıtımlı Ø4 mm dişi fişli, CAT IV 1000 V – CAT III 1500 V 15 A değerinde 2 adet test probu teslim edilecektir.
6.3.	Cihazla birlikte Ø4 mm erkek banana fişli / MC4 M/F tipi PVC kablo seti teslim edilecektir.
6.4.	Cihazla birlikte yalıtımlı Ø4 mm banana konnektörlü (merkezler arası 19 mm) termokupl teli teslim edilecektir.
6.5.	Cihazla birlikte 4 adet 1.5 V AA alkalin pil teslim edilecektir.
6.6.	Cihazla birlikte 5 dilde basılı hızlı başlangıç kılavuzu teslim edilecektir.
6.7.	Cihazla birlikte önceden takılmış askı/montaj aksesuarlı çanta teslim edilecektir.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
7.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
7.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
7.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

