TEKNİK ŞARTNAME
5 kV Dijital İzolasyon Test Cihazı
Bu şartname, elektrikli ekipmanların izolasyon direncinin yüksek gerilimle ölçülmesi amacıyla kullanılacak 5 kV dijital izolasyon test cihazının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz taşınabilir, programlanabilir test gerilimli (40 V - 5100 V) izolasyon test cihazı olacaktır.
1.2.	Cihaz IP53 koruma sınıfına sahip saha muhafazasında olacaktır.
1.3.	Cihazın ekranı dijital göstergeli ve çubuk grafikli, arka aydınlatmalı geniş bir LCD ekran olacaktır.
1.4.	Cihazda 25 V üzerinde gerilim uyarı göstergesi bulunacaktır.
1.5.	Cihazda 25 V üzerinde test engelleme özelliği bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Cihaz en az 500 V, 1000 V, 2500 V ve 5000 V sabit test gerilimleri sağlayacaktır.
2.2.	500 V test geriliminde izolasyon ölçüm aralığı en az 10 kΩ – 2 TΩ olacaktır.
2.3.	1000 V test geriliminde izolasyon ölçüm aralığı en az 100 kΩ – 4 TΩ olacaktır.
2.4.	2500 V test geriliminde izolasyon ölçüm aralığı en az 100 kΩ – 10 TΩ olacaktır.
2.5.	5000 V test geriliminde izolasyon ölçüm aralığı en az 300 kΩ – 10 TΩ olacaktır.
2.6.	Test gerilimi programlama aralığı en az 40 V - 5100 V olacak; 40 V - 1000 V arasında en fazla 10 V adım, 1000 V - 5100 V arasında en fazla 100 V adım olacaktır.
2.7.	İzolasyon ölçümünde doğruluk 1 kΩ ile 400 GΩ arasında en fazla değerin ±%5'i ± 3 nokta olacaktır.
2.8.	İzolasyon ölçümünde doğruluk 400 GΩ ile 10 TΩ arasında en fazla değerin ±%15'i ± 10 nokta olacaktır.
2.9.	Test süresi en az 1 – 59 dk aralığında programlanabilecektir.
2.10.	Cihaz DAR (1 dk. / 30 sn.) oranını en az 0.02 – 50.00 aralığında hesaplayacaktır.
2.11.	Cihaz PI (10 dk. / 1 dk.) oranını en az 0.02 – 50.00 aralığında hesaplayacaktır.
2.12.	PI oranı için 30 s - 59 dk arasında özelleştirilebilir süreler bulunacaktır.
2.13.	Cihaz testten önce ve sonra gerilimi en az 0 - 1000 Vac/dc aralığında ölçecektir.
2.14.	Cihaz kapasitansı en az 0.005 – 49.99 µF aralığında ölçebilecektir.
2.15.	Cihaz kaçak akımı en az 0.001 nA – 3 mA aralığında ölçebilecektir.
3. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
3.1.	Cihaz IEC 61010-1 standardına göre en az 1000 V CAT III ve 600 V CAT IV güvenlik kategorisine sahip olacaktır.
3.2.	Cihaz IEC 61557 standardına uygun olacaktır.
4. BESLEME VE MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Cihaz şarj edilebilir NiMH pil ile beslenecektir.
4.2.	Cihazın boyutları en fazla 270 x 250 x 180 mm olacaktır.
4.3.	Cihazın ağırlığı en fazla 4.3 kg olacaktır.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

